**广州市番禺区中心医院内镜洗消设备采购项目市场调查公告**

广州市番禺区中心医院拟采购3套内镜清洗槽系统、2套特殊感染槽、4套全自动内镜清洗机及26个内镜挂钩，现进行市场调研，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| 1 | 内镜清洗槽系统 | 2套 | 胃镜、肠镜 |
| 2 | 内镜清洗槽系统 | 1套 | 内耳镜、喉镜、动态喉镜、鼻咽镜 |
| 3 | 特殊感染槽 | 2套 | 胃镜、肠镜、内耳镜、喉镜、动态喉镜、鼻咽镜 |
| 4 | 全自动内镜清洗机(双镜清洗机) | 2套 | 胃镜、肠镜 |
| 5 | 全自动内镜清洗机(双镜清洗机) | 2套 | 胃镜、肠镜、内耳镜、喉镜、动态喉镜、鼻咽镜 |
| 6 | 内镜挂钩 | 26个 | 软式内镜 |

**二、技术参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单台设备配置清单 |
| 1 | 内镜清洗槽系统 | 1、必须符合中华人民共和国国家标准GB 4793.1-2007、GB/T 14710-2016、GB/T18268.1-2016以及中华人民共和国医药行业标准YY0992-2016、YY/T0734.1-2018的要求。  2、电气安全必须符合中华人民共和国国家标准GB4793.1-2007和IEC61010-040:2005。电磁兼容必须符合中华人民共和国国家标准GB/T18268.1-2016的要求。  3、清洗槽由五个内镜专业洗消槽组成，分别为初洗槽、酶洗槽、漂洗槽、消毒槽和终末漂洗槽组成，槽体采用优质ABS材料分段吸塑成型。槽体表面光亮平滑、坚固耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低。参考图纸尺寸。  4、干燥台采用优质ABS材料分段吸塑成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低。参考图纸尺寸。  5、背板采用优质ABS材料分段吸塑成型。背板表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低。柜体采用分段式柜体，且配有脚轮。柜门要求环保、防潮、防水、耐酸碱。柜体底板采用PVC材质或更优材质。  6、微电脑控制，LED液晶显示屏，显示清晰直观。  7、多功能灌流器/水气灌注器通过微电脑控制器自动完成注水冲洗、注气干燥功能。  8、酶液/消毒液灌注器用于内镜内管道酶液、消毒液的循环灌流，可根据情况选择手动模式或自动模式。  9、配有酶液自动配比装置，自动抽酶液、自动配比。  10、消毒液回收装置具有消毒液使用次数记录，自动进、回消毒液。  11、终末漂洗槽配置自动冲洗装置，一键启动，使用流动水同时对内镜内管道及内镜外表面进行冲洗。  12、酶洗槽、消毒槽配有保护透明槽盖，清洗消毒过程可见。  13、高压水枪及高压气枪采用SUS304不锈钢材质，耐酸碱、耐腐蚀、手握舒适耐用。配置不同口径喷嘴，适用于不同类型内镜管道。  14、供排水管路采用优质PVC/PP-R冷、热水管材和管件，耐热、耐压、流速快。  15、供电系统都经过漏电和负载保险开关，保护使用人员的安全，开关和插座都设有防水保护装置。  16、内置测漏检测装置配置适宜的活接头，接头便于拆卸；测漏过程全程显示内镜管道压力值；自动显示测漏结果，测漏结束声讯提示；适合目前市场所有内镜的测漏，可根据不同内镜设置测漏压力及测漏时间。 | 1. 初洗槽1个.   2、酶洗槽 1个。  3、漂洗槽 1个。  4、消毒槽 1或2个（用于胃肠镜清洗消毒的内镜清洗槽系统配置1个消毒槽；用于耳鼻喉镜清洗消毒的内镜清洗槽系统配置2个消毒槽）。  5、终末漂洗槽 1个。  6、干燥台 1个。  7、功能背板及柜体 1套。  8、微电脑控制器 1套。  9、多功能灌流器/水气灌注器 3个、酶液/消毒液灌注器 2个、酶液自动配比装置 1个、消毒液回收装置 1或2套（用于胃肠镜清洗消毒的内镜清洗槽系统配置1套消毒液回收装置；用于耳鼻喉镜清洗消毒的内镜清洗槽系统配置2套消毒液回收装置）、末洗自动冲洗装置 1套。  10、防护槽盖≥3个、高压水枪≥2把、高压气枪≥3把。  11、电路系统 1套、内置测漏检测装置 1套。  12、清洗连接头及灌流管≥5套。  13、酶液自动添加装置 1套、酶洗自动清洗系统 1套、消毒槽自动消毒系统 1套。  14、电动断水保护系统 1套。 |
| 2 | 特殊感染槽 | 1、必须符合中华人民共和国国家标准GB 4793.1-2007、GB/T 14710-2016、GB/T18268.1-2016以及中华人民共和国医药行业标准YY0992-2016、YY/T0734.1-2018的要求。  2、电气安全必须符合中华人民共和国国家标准GB4793.1-2007和IEC61010-040:2005。电磁兼容必须符合中华人民共和国国家标准GB/T18268.1-2016的要求。  3、槽体采用优质ABS材料分段吸塑成型。槽体表面光亮平滑、坚固耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低。参考图纸尺寸。  4、背板采用优质ABS材料分段吸塑成型。背板表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低。柜体采用分段式柜体，且配有脚轮。柜门环保、防潮、防水、耐酸碱。柜体底板采用PVC材质。  5、微电脑控制，采用LED液晶显示屏，显示清晰直观。  6、酶液/消毒液灌注器用于内镜内管道酶液、消毒液的循环灌流，可根据情况选择手动模式或自动模式。  7、防护槽盖：酶洗槽、消毒槽配有保护透明槽盖，清洗消毒过程可见。  8、供排水管路采用优质PVC/PP-R冷、热水管材和管件，耐热、耐压、流速快。  9、供电系统都经过漏电和负载保险开关，保护使用人员的安全，开关和插座都设有防水保护装置。 | 1、水槽、功能背板及柜体 1套。  2、微电脑控制器 1套。  3、酶液/消毒液灌注器 1个。  4、防护槽盖 1个。  5、电路系统 1套。  6、清洗连接头及灌流管1套。  7、酶洗、消毒槽自动灌流系统 1套。  8、电动断水保护系统 1套。 |
| 3 | 全自动内镜清洗机(双镜清洗机) | 1. 适用于不同种类、不同品牌的软式内镜的高效快速清洗消毒。 2. 机器设有多种程序模式，可快速操作选择，所有程序模式步骤时间均可调。 3. ★兼容符合有关卫生标准的戊二醛消毒液、邻苯二甲醛消毒液、过氧乙酸消毒液等高水平消毒剂。（提供戊二醛消毒液、邻苯二甲醛消毒液、过氧乙酸消毒液消毒效果第三方检验报告佐证）。 4. 机器内循环管道具有吸引功能及吹干功能。 5. 内循环装置与外循环装置分别采用独立循环泵。 6. ★戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸消毒液残留量＜0.1％（提供产品注册技术要求或注册检验报告佐证）。 7. ★根据中华人民共和国国家标准GB/T35267-2017《内镜清洗消毒器》5.1.2要求内镜清消毒机须具备内镜测漏功能、内镜管道畅通测试功能。（提供产品注册技术要求或注册检验报告佐证）。 8. 管道压力监测功能：具备管道压力监测及管道接头脱落报警功能，保证内镜清洗消毒过程有效。 9. ★根据中华人民共和国国家标准GB 30689-2014《内镜全自动清洗消毒机卫生要求》6.3要求全自动内镜清消毒机须具备温度监测功能；消毒液储存箱具备温度调节功能；自身消毒程序可对内镜清洗、消毒、漂洗阶段所使用的水或溶液接触的全自动内镜清洗消毒机的所有腔体、管道和水槽（包括水过滤器）进行消毒。（提供产品注册技术要求或注册检验报告佐证）。 10. 具备酶液自动添加功能、消毒次数记录功能、自动检测功能、自身消毒程序带过滤器反流清排功能、具备消毒液取样装置、具备消毒记录打印功能。   11、单次可同时洗消2条内镜，双侧漏连接口、双灌流连接口，节约洗消时间及消毒液使用成本。 | 1、主机1台。  2、清洗连接头2套。  3、进水软管3根。  4、排水管1根。 |
| 4 | 内镜挂钩 | 1、适用于不同种类、不同品牌的软式内镜挂放保存。 | 1、挂钩1个。 |

**三、报名资料要求**

**（一）调查材料需求：**（以下资料**一式一份**且均须加盖公章，请按以下顺序扫描成一个文档发到邮箱，同步邮件到医院地点）

**1、设备报价单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/**  **品牌** | **型号** | **单价**  **（万元）** | **数量** | **金额**  **（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **保修期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★联系人、联系电话；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

2. 耗材报价、设备主要选配件及报价

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

★7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

**（二）医院联系方式**

番禺中心医院设备科，许工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

**（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

**（四）资料提交时间：**2023年6月7日—2023年6月15日18:00，后续等通知邀请现场会议。

提交资料：以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。同步邮件到医院地点。

附件1.广州市番禺区中心医院内镜洗消设备采购项目市场调查公告

附件2.洗消室平面设计图

广州市番禺区中心医院

2023年6月8日