**广州市番禺区中心医院医用超低温冰箱采购项目市场调查公告**

广州市番禺区中心医院拟采购医用超低温冰箱一台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| 1 | 医用超低温冰箱/超低温保存箱 | 1台 | 实验室 |

**二、技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **参数需求** | **配置清单** |
| **医用超低温冰箱/超低温保存箱** | 1. 样式:立式
2. 温度控制，微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-40℃—-86℃可调。
3. 容积：不少于800L。
4. 净重：不大于400KG。
5. 外部材料:彩色涂层钢板，内部材料:304不锈钢

6.外门:1扇，内门:2扇(材质为不锈钢）。7.搁板:3层可调节高度,质为304不锈钢，隔板挂条带刻度。8.门封条:材质为硅胶门封可耐零下86℃，不变形。9.脚轮:4个，均可做为调平脚。10.检测孔:1个。11.压缩机:两台。12.制冷剂:采用无氟绿色环保制冷剂。13.显示:LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。14.报警系统:具有声光双重报警形式，报警包括:包含但不限于高低温报警、温控器故障、断电报警、门开报警、远程报警、环温报警、冷凝器脏堵报警、电压异常报警、电池电量低报警等；15.报警方式:声光报警且所有报警可通过预留的远程报警端口实现远程报警，也可选配短信通知等报警方式。 | 主机 1台脚轮 4个 |

**三、报名资料要求**

**（一）调查材料需求：**（以下资料**一式四份**，请按以下顺序扫描成一个文档发到邮箱，同步邮件一份到医院地点）

**1、设备报价单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/****品牌** | **型号** | **单价****（万元）** | **数量** | **金额****（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **保修期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★联系人、联系电话；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

2. 耗材报价、设备主要选配件及报价

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

★7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

**（二）医院联系方式**

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

**（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

**（四）报名材料提交时间：**2023年7月4日—2023年7月11日18:00，后续等通知邀请现场会议。

材料准备：纸质材料一式四份，扫描一份电子版以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带三份纸质材料。

附件：**广州市番禺区中心医院医用超低温冰箱采购项目市场调查公告**

广州市番禺区中心医院

2023年7月4日