**广州医科大学附属番禺中心医院双向C臂DSA采购项目市场调查公告**

广州医科大学附属番禺中心医院现对双向C臂DSA(数字减影血管造影系统)采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 应用方向 |
| D | 双向C臂DSA(数字减影血管造影系统) | 1 | 介入手术室 |

1. **技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **参数需求** | **配置清单** |
| 双向C臂DSA(数字减影血管造影系统) | 备用途：主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影。要求图像质量好，存储容量大，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高。1、全自动双向C型臂。2、具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动。3、落地C臂（正位）CRA≥ 55°、落地C臂（正位）CAU≥ 45°、落地C臂（正位）RAO ≥ 130°、落地C臂（正位）LAO ≥ 130°。（仅供参考）4、悬吊C臂（侧位）CRA≥ 55°、悬吊C臂（侧位）CAU≥ 45°、悬吊C臂（侧位）LAO ≥ 120°。（仅供参考））5、双向机架均可移动至抢救位,即机架可与检查床完全分离。6、数字化平板探测器（双向），要求数字化大平板探测器。7、要求图像高清，且低剂量。8、分辨率不低于2k×2k。9、CRA≥ 100°、CAU≥ 100°、RAO ≥ 180°、LAO ≥ 150°。10、要求C臂头位弧深不低于90cm。11、要求导管床为碳纤维浮动床面，床面的旋转±120°。12、要求导管床旋转范围大。13、高压发生器功率不低于100KW。14、最大管电流不低于800mA.15、最大管电压不低于120KV。16、最短曝光时间：0.5ms。17、X线球管(双向)方面：每个球管最大连续透视功率≥3500W，每个球管最大透视管电流≥250mA。18、有图像处理系统、三维重建功能、有多容积融合等，满足心、脑、外周血管和非血管的造影和介入治疗需要。19、有高级后处理工作站。 | 要求中高端配置。多轴悬吊式/落地式C臂机架，导管床，高压发生器，球管，非晶硅数字化探测器，图像处理系统，存储系统（含各种分析软件），控制操作系统，防护设备，连接电缆以及附属设备。 |

**三、报名资料要求：**

**（一）调查材料需求**

**1、设备报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/****品牌** | **型号** | **单价****（万元）** | **数量** | **金额****（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **保修期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★联系人、联系电话；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

1. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

**★**7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

★11.《用户需求书》响应细化表（要求对已有需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容，并且完善细化技术要求和补充可提供的商务服务）

**（二）医院联系方式**

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

**（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2024年4月12日—2024年4月17日18:00，后续等通知邀请现场会议。

**1.纸质材料准备：**纸质材料一式六份（一正五副），先寄一份纸质材料到医院地点。

**2.电子材料准备：**扫描一份报价单、配置清单、产品介绍PPT即可，以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：D+项目名称+供应商。

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

附件：广州医科大学附属番禺中心医院双向C臂DSA采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2024年4月12日