**广州医科大学附属番禺中心医院一批病理科设备采购项目市场调查公告**

广州医科大学附属番禺中心医院拟采购一批病理科设备，现进行市场需求调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面名单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| 1 | 冷冻切片机 | 1台 | 病理科 |
| 2 | 全自动医用PCR分析仪 | 1台 | 病理科 |
| 3 | 组织脱水机 | 1台 | 病理科 |

**二、技术参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术功能需求（仅供参考） | 备注 |
| 1 | 冷冻切片机 | 1.产品用途：主要是用于手术中新鲜组织作病理快速诊断，确定病变的性质，肿瘤有无转移，切除残端有无病变，为手术治疗提供可靠的依据。2.技术功能需求（供参考）：1）双压缩机制冷，箱体由单独一个压缩机控制温度且温度可调，样品头由单独一个压缩机控制且温度可调。2）冷冻箱制冷温度设置范围：-35℃～0℃。3）冷冻架最低温度可达到：≤－40℃，速冻台≤－55℃。4）速冻架冷冻位点≥17个，半导体快速冷冻位点不少于2个。5）刀架可前后左右移动以及进行角度的调节，刀架可宽窄刀片通用。6）采用空气制冷方式。7）切片范围：不小于1-100um。6）仪器表面须有抗菌银离子涂层。7）进样方式：样品头进样，非刀架进样、保证切片稳定。8）经过有效性认证的紫外线箱体内部消毒有效灭活有害微生物，避免毒性消毒水使用，并可在低温环境下完成消毒无需恢复至室温再运行，可随时停止处理紧急标本。 | 1.主机(双压缩机) 1台2.UV消毒系统 1套3.负压切片辅助系统 1套4.刀架 1个5.包埋剂 1瓶6.样品托 15个7.工具包 1套8.说明书 1本9.冷冻压锤 1个（配置要求供参考） |
| 2 | 全自动医用PCR分析仪 | 1.产品用途：通过荧光定量PCR仪可以检测标本中的基因变异情况，以指导肿瘤伴随诊断（指导临床靶向用药）、辅助诊断和预后判断等。2.技术功能需求（供参考）：需具备PCR 扩增、荧光检测、数据分析功能。PCR 扩增时，实时监测每个试管内荧光量的增长过程，在扩增结束后，软件自动处理实验数据，对样本进行定量/定性或熔解曲线分析。需配备能满足荧光定量PCR系统配套软件配置的电脑。 | 1.主机 1台2.电源线 1根3.通讯线 1根4.USB转换线 1根5.系统软件 1套6.操作说明书 1本7.保修卡 1张8.合格证 1张（配置要求供参考） |
| 3 | 组织脱水机 | 1.产品用途：用于病理分析前处理的仪器，它能够自动地对人体或动植物组织进行脱水、透明和浸蜡等处理通过高效的自动化处理，确保了组织结构的完整性，并为后续的病理分析提供了可靠的基础。2.技术功能需求（供参考）：1）全封闭组织脱水。2）组织脱水缸具有常压、和加压/负压（P/V）及循环及试剂加温功能。3）具备药液自动传递功能。4）可放置：≥300标准蜡块。5）须具备智能断电计算功能。6）须具备仪器自检功能：脱水程序运行前，设备立即启动对组织处理缸的密封性能、加压、减压、管道是否通畅、药液缸是否正确连接等指标进行检测。 | 1.主机 1台2.石蜡缸 4个3.试剂缸 12个（包括试剂瓶，连接器，瓶盖）4.样本篮筐 2个（150个标准包埋盒容量） 5.篮筐托盘6.活性炭过滤器 1套7.活性炭过滤器基座 1个8.溢液托盘 2个9.刮刀 1把10.电源线 1根（配置要求供参考） |

**三、报名资料要求：**

**（一）调查材料需求**（以下资料**一式一份**且均须加盖公章，请按以下顺序扫描成一个文档发到邮箱）

1.设备报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/****品牌** | **型号** | **单价****（万元）** | **数量** | **金额****（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★保修期、联系人、联系电话（必须填写）；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

2.耗材报价、设备所有选配件及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **品牌** | **单价** | **注册证号** | **医保码** | **是否一次性使用耗材** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.单台设备详细配置清单

4.设备技术参数及技术特点

5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6.公司资质证明材料

**★**7.中小企业声明函（货物）

8.同型号设备用户名单（附引进日期）

9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10.设备彩页、产品介绍

**★**11. 《用户需求书》编制建议（主要内容为功能和质量的建议，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，同时可提出对商务要求的建议）

**以上材料按顺序扫描PDF文档（发到广州医科大学附属番禺中心医院设备科公共邮箱：pyzxyysbk@163.com），后续等通知邀请现场会议/远程视频会议。**

**（二）医院联系方式**

广州医科大学附属番禺中心医院设备科：戴俊豪，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿科发热门诊大楼3楼设备科

**（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

**（四）报名资料提交时间：**公告之日起——2024年5月10日18:00。

材料准备：纸质材料一式五份（一正四副），扫描一份电子版以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带三份纸质材料。

附件：广州医科大学附属番禺中心医院一批病理科设备采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2024年5月6日