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	项目
	使用科室
	项目名称
	预算单价（万元）
	数量
	预算金额（万元）
	合计金额（万元）

	1
	呼吸与危重症医学科一区
	便携睡眠监测仪
	5.5
	1套
	5.5
	15

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	9.5
	1套
	9.5
	

	
	
	
	
	
	
	


1、 项目概况：

2、 项目需求简述：
（一）项目背景：
便携睡眠监测仪是用于客观记录和分析睡眠情况，了解睡眠质量、结构和潜在问题，协助儿童、成人呼吸睡眠暂停及紊乱的诊断与治疗及科研，目前呼吸与危重症医学科一区没有同类设备，需要开展睡眠障碍等疾病的诊治，必需配置该设备，拟采购两套便携睡眠监测仪。
（二）预算情况（拦标价）：15万元。
（三）供应商资质要求：投标人具有独立法人资格，具有有效的且与所投项目相适应的医疗器械生产许可或经营许可。
（四）技术参数：
一、技术需求
（一）便携睡眠监测仪1：
1.主机（含软件）：
1.1适用于儿童和成人。
▲1.2设备导联数≥14，可采集指标包含但不限于呼吸气流、胸腹呼吸、血氧饱和度、脉率、体位体动、鼾声、主动事件标记等。（提供说明书/白皮书/彩页等佐证材料）
1.3便携式设计，主机整套重量≤150g，配套或内置数据通信组件，内置存储卡（≥32GB）。
1.4内置电池供电（可充电），实时监测下续航时间≥24小时。
1.5数据输出方式：支持有线（如Type-C或USB等）与无线（如WIFI或蓝牙等）数据输出。
1.6具备远程实时监测功能。
1.7分析软件具备中文操作界面，可生成中文分析报告，可自定义报告模板。
▲1.8具备滤波功能，可对不同信号设置高通滤波、低通滤波、工作频率，滤除噪声干扰，获取更准确的信号。（提供说明书/白皮书/彩页等佐证材料）
1.9软件具备分析呼吸事件、缺氧事件、肢体运动、睡眠分期等的功能，并生成统计结果和分析报告。
▲1.10具备内置双蓝牙模块，能无线连接外扩设备，如呼吸机等，可做压力滴定检测。
2.血氧传感器：配套主机使用，采集血氧饱和度、脉率等参数。
3.热敏气流传感器：配套主机使用，采集呼吸气流相关参数。
4.鼾声传感器：配套主机使用，采集鼾声相关参数。
5.胸呼吸导联线、腹呼吸导联线、胸腹呼吸带：配套主机使用，采集胸腹呼吸相关参数。
6.配置1个适配整套设备使用的便携包，坚固耐用，防水、防腐蚀。

（二）便携睡眠监测仪2：
1.主机（含软件）：
1.1适用于儿童和成人。
▲1.2设备导联数≥52，可采集指标包含但不限于脑电、眼电、肌电、心电、呼吸气流、胸腹呼吸、血氧饱和度、脉率、体位体动、鼾声、环境光、CPAP等参数。（提供说明书/白皮书/彩页等佐证材料）
1.3便携式设计，主机整套重量≤150g，配套或内置数据通信组件，内置存储卡（≥32GB）。
1.4内置电池供电（可充电），实时监测下续航时间≥24小时。
1.5数据输出方式：支持有线（如Type-C或USB等）与无线（如WIFI或蓝牙等）数据输出。
▲1.6具备内置双蓝牙模块，可连接无创呼吸机做压力滴定检测，软件可对数据自动分析出具报告。
1.7分析软件具备中文操作界面，可生成中文分析报告，可自定义报告模板。
▲1.8具备滤波功能，可对不同信号设置高通滤波、低通滤波、工作频率，滤除噪声干扰，获取更准确的信号。（提供说明书/白皮书/彩页等佐证材料）
1.9软件具备分析呼吸事件、缺氧事件、肢体运动、睡眠分期等的功能，并生成统计结果和分析报告。
1.10具备无线遥测功能。
1.11具备环境光监测功能，能自动识别开关灯时间。
1.12具备实时阻抗检测功能，防止因穿戴不当或者其他原因影响导致采集数据的质量。
2.血氧传感器：配套主机使用，采集血氧饱和度、脉率等参数。
3.热敏气流传感器：配套主机使用，采集呼吸气流相关参数。
4.鼾声传感器：配套主机使用，采集鼾声相关参数。
5.胸呼吸导联线、腹呼吸导联线、胸腹呼吸带：配套主机使用，采集胸腹呼吸相关参数。
6.心脑电导联线：配套主机使用，采集心电、脑电、肌电等相关参数。
7.肢体导联线：配套主机使用，采集体位、体动等相关参数。
8.配置1个适配整套设备使用的便携包，坚固耐用，防水、防腐蚀。

二、单套设备最低配置要求：               
	便携睡眠监测仪1

	序号
	配件名称
	单位
	数量

	1
	主机（含软件）
	套
	1

	2
	数据通信组件
	套
	1

	3
	血氧传感器
	个
	1

	4
	热敏气流传感器
	个
	1

	5
	鼾声传感器
	条
	1

	6
	胸呼吸导联线
	条
	1

	7
	腹呼吸导联线
	条
	1

	8
	胸腹呼吸带
	条
	2

	9
	适配器
	套
	1

	10
	便携包
	个
	1

	11
	产品说明书
	套
	2

	12
	产品合格证
	套
	1

	便携睡眠监测仪2

	序号
	配件名称
	单位
	数量

	1
	主机（含软件）
	套
	1

	2
	数据通信组件
	套
	1

	3
	血氧传感器
	个
	1

	4
	热敏气流传感器
	个
	1

	5
	鼾声传感器
	条
	1

	6
	心脑电导联线
	条
	1

	7
	肢体导联线
	条
	2

	8
	胸呼吸导联线
	条
	1

	9
	腹呼吸导联线
	条
	1

	10
	胸腹呼吸带
	条
	2

	11
	适配器
	套
	1

	12
	便携包
	个
	1

	13
	产品说明书
	套
	2

	14
	产品合格证
	套
	1



（五）附上耗材报价明细（如有）。
3、 商务要求
（一）供货要求
1. 交货期：签订合同后30日历天内。
2. 交货地点：采购人指定地点。
（二）安装与调试
1. 中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关规定。
2. 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
3. 提供数字输出端口格式文件并输出数字信息，配合甲方与信息管理系统连接，所产生的费用全部由乙方承担。
（三）技术培训
1. 中标人每台设备提供现场安装调试和培训。
2. 应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由中标人支付。
（四）保修期
1. 验收合格之日起设备保修期：不少于3年。
1.1保修期内必须保证95％以上日期（以每年365天计算）能正常工作，如未能达到，应按2倍时间相应延长保修期。
1.2保质保修期内，投标产品必须由原厂负责维修和售后服务（提供原厂售后服务承诺）。每年需对设备进行不少于2次的维护，且每次维护保养需出具维护保养记录。（所需费用均须包含在投标总价内）。
2. 保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。
3. 保修期自采购人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。
4. 保修期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。
5. 在保修期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。
6. 保修期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
7. 保修期内,对采购人的服务通知，中标人在接报后2小时内响应，8小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，采购人有权要求中标人免费提供同档次的设备予采购人临时使用。
（五）验收要求
1. 采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3. 货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4. 中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 货物验收所发生的检验费用由中标人负担。
6. 设备到货并经中标人技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标人负担。
7. 采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。
8. 中标产品如属国家强制计量产品，需由中标人协助完成首次计量强检。
9. 当出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。
（六）付款方式
1.合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，中标人须向采购人提供以下相应资料，采购人收到资料后办理支付流程，支付合同金额的 100%:
（1）乙方开具的正式全额发票；
（2）调试验收使用意见。


