
广州医科大学附属番禺中心医院医用臭氧治疗仪采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院拟采购一台医用臭氧治疗仪，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。
 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称
	数量
	应用方向

	1
	医用臭氧治疗仪
	1台
	麻醉科（疼痛治疗）



2、 技术参数要求
	设备名称
	功能\参数需求（供参考）
	配置清单（最低配置要求）

	医用臭氧治疗仪
	1、主要应用于制作臭氧水和臭氧气体，用于骨关节炎、椎间盘突出症、神经根炎、软组织损伤、慢性伤口愈合等的治疗。
2、一台设备具备制作臭氧水和臭氧气体两种功能。
3、臭氧水、臭氧气体达到体内注射级别要求。
4、臭氧气体浓度范围覆盖20-60ug/ml，误差≤±4%。
5、臭氧水浓度范围覆盖5-30ug/ml，能满足不同疾病的个性化需求。
6、配备智能化操作系统，配置彩色触摸屏≥7寸。
7、配置多重安全防护功能，包含但不限于过压保护、低压停机、漏气报警、臭氧泄漏检测等。
8、配置内置余气处置系统，符合国家安全标准。
9.具备内置消毒功能。
等
	1．主机。
2．供氧管。
3．氧气减压表。
4.电源线。
5.二通阀。
6.接头。
7.防尘盖。
等



三、报名资料要求： 
（一）调查材料需求 
1.设备报价单
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	三年以上


★联系人、联系电话；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码、设备使用年限等信息。
2. （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	是否专机专用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。
3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
★7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）
（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）报名材料提交时间：2026年4月10日—2026年4月17日18:00，后续等通知邀请现场会议。
1.纸质材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。
2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称+供应商。
3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。
（四）医院联系方式
番禺中心医院设备科，关老师，020-34858223
[bookmark: _GoBack]收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科 

附件：广州医科大学附属番禺中心医院医用臭氧治疗机采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院
2026年4月10日
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