[bookmark: OLE_LINK5]广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团一批心电监护仪采购项目
用户需求
1、 项目概况
	项目
	项目名称
	单价（万元）
	数量
	金额（万元）

	1
	一批监护仪 
	54.18
	一批
	54.18

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2、 项目需求简述
（1） 项目背景：广州医科大学附属番禺中心医院和广州市番禺区第七人民医院多个科室拟在预算内采购一批心电监护仪。清单如下（需全清单报价，不能只对部分清单进行报价）：
	各类型设备拦标价

	序号
	设备类型
	数量（台）
	预算单价（元）
	拦标价小计（元）

	清单1
	普通心电监护仪


	26台
（备注：含有番禺区第七人民医院4台）
	13300
	345800
（备注：含有番禺区第七人民医院4台，小计53200元）

	清单2
	转运心电监护仪
	2台
	18000
	36000

	清单3
	中央心电监护工作台
	1台
	25000
	25000

	清单4
	高档心电监护仪（含有创血压监测模块）
	1台
	45000
	45000

	清单5
	高档心电监护仪（呼气末二氧化碳监测+有创血压监测模块）（七院）
	2台
（备注：番禺区第七人民医院）
	45000
	90000
（备注：番禺区第七人民医院）



（2） 预算情况：拟拦标价13300元/台采购26台普通心电监护仪共345800元；拟拦标价18000元/台采购2台转运心电监护仪共36000元；拟拦标价25000元/台采购1台中央心电监护工作台共25000元；拟拦标价45000元/台采购1台高档心电监护仪（含有创血压监测模块）；拟拦标价45000元/台采购2台高档心电监护仪（含有呼气末二氧化碳监测+有创血压监测模块）。采购预算54.18万元（其中：中心医院预算39.86万元、区七人民医院预算14.32万元）。以上按照设备预算的院区归属签订各院区的合同。
（3） 供应商资质要求：产品具备医疗器械产品注册证，投标人具有独立法人资格，具有有效的且与所投项目相适应的医疗器械生产许可或经营许可。
（四）技术参数：
清单1 普通心电监护仪
1. 一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 
2. ≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，显示屏采用宽视角技术。≥8通道波形显示。
3. 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。
4. 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。
5. 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。
6. 支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。
7. QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
8. 心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析。
9. 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20bpm-300bpm.
10. 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。
11. 无创血压测量提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果。
12. 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm。
13. 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。
14. 提供双通道体温和温差参数的监测。
15. 内置锂电池，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。
16. 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
17. 主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计跌落测试。
18. 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥20种，在使用说明书中清晰列举消毒剂的种类。
19. ▲具有动态趋势界面，可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息并高亮显示，以便快速识别异常趋势信息（提供产品界面图或产品说明书证明）。
20. 提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形（提供产品界面图或产品说明书证明）。
21. 支持≥1000条事件回顾。支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。
22. 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态，提供产品使用说明书截图等证明资料。
23. 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
24. 标配2.4G/5G无线WiFi，方便无线联网。
25. 设备使用年限≥10年，并要求设备铭牌照片佐证。

普通心电监护仪 单台配置清单（不限于）
	序号
	名称
	数量

	1
	主机（含打印功能）
	1台

	2
	锂电池
	1块

	3
	无创血压导气管
	1条

	4
	血压袖带
	3套

	5
	心电主电缆
	1套

	6
	心电导联线病人端
	2套

	7
	血氧主电缆
	1套

	8
	血氧传感器
	2套

	9
	台车或支架
	1套


清单2 转运心电监护仪
1. 适用于成人、小儿、新生儿的监测。
2. 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。
3. ≥5英寸彩色触摸电容显示屏，支持穿戴医用防护手套操作。
4. 整机重量＜1Kg，小巧便携，整机无风扇设计，抗跌落。
5. IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。
6. 内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。
7. 内置DC电源接口，可以进行车载充电。
8. 具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。 
9. 转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。
10. 具有多导心电监护算法，同步分析≥4通道心电波形。
11. 心率测量范围：成人15-300 bpm，小儿/新生儿15-350bpm。
12. 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。
13. ▲滤波模式提供诊断模式（0.05-150Hz），监护模式（0.5-40Hz），ST模式（0.05- 40Hz），手术模式（1-20Hz）（提供产品界面图或产品说明书证明）。
14. 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥25种实时心律失常分析（提供产品界面图或产品说明书证明）。
15. 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。
16. 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。
17. IBP测量范围：-50–360mmHg，支持实时PPV测量。
18. ≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
19. ≥800条NIBP测量结果回顾。
20. ≥40小时全息波形回顾。
21. ≥100小时趋势数据回顾。
22. 产品设计使用年限≥10年，并要求设备铭牌照片佐证。
转运监护仪 配置清单（不限于）
	序号
	名称
	数量

	1
	监护仪主机
	1台

	2
	无创血压导气管
	1块

	3
	血压袖带
	3套

	4
	心电组件
	1套

	5
	血氧组件
	1套

	6
	手柄
	1套

	7
	锂电池
	1块



清单3 中央监护工作站
1． 应用于普通病房、急诊、重症、手术室、亚重症病房。
2． 中心监护系统可支持参数监测ECG，ST,QT/QTc，RESP，SPO2，PR，TEMP，NIBP，IBP,C.0., CCO, Sev02, ICG, BIS, RM, C02, AG, EEG, NMT, rS02, TeGas。
3． 支持设备集成参数的监测。
4． 中央站至少支持64床病人集中管理。
5． 显示器尺寸不小于21寸，单个显示屏不少于36个病人信息。
6． 支持至少1万个历史病人数据存储与回顾;
7． 中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持床旁设备互连。
8． 支持数据断网续传功能，至少保证断网48小时内，数据不丢失，具备至少240小时数据存储。
9． 具备报警记录/打印功能。
10． 数据接口支持HL7、COMEN-CMS协议，支持通过协议接口输出设备的信息到移动护理信息系统。
11． 配置需求：主机、加密狗、交换机、分屏器、≥42寸电视机、网络布线。
中央监护工作站配置清单（不限于）
	序号
	名称
	数量

	1
	主机（含工作站软件）
	1套

	2
	交换机
	1块

	3
	电视机
	1条

	4
	网络布线
	1项（不低于8张床位）


清单4 高档插件式心电监护仪（含有创血压监测模块）
1. 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个。
2. ▲监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（提供产品界面图或产品说明书证明）。
3. ≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。
4. 可内置高能锂电池，供电时间≥2小时。
5. 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。
6. 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。
7. ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。
8. 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥25种实时心律失常分析（提供产品界面图或产品说明书证明）。
9. ▲支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析（提供产品界面图或产品说明书证明）。
10. 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。
11. 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。
12. 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。
13. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。
14. 提供辅助静脉穿刺功能。
15. NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。
16. 提供灌注指数（PI）的监测。
17. 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。
18. 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测。
19. IBP有创压测量范围：-50～360mmHg。
20. 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。
21. 配有主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换。
22. 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。
23. 支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟。
24. 支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
25. 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能。
26. 支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾。
27. 支持中心监护系统，实现护士站的集中管理。
28. 产品设计使用年限≥10年，并要求设备铭牌照片佐证。
高端插件式病人监护仪1配置清单（不限于）
	序号
	名称
	数量

	1
	主机（具备双有创压功能）
	1台

	2
	锂电池
	1块

	3
	无创血压导气管
	1条

	4
	血压袖带
	3套

	5
	心电组件
	1套

	6
	血氧组件
	1套

	7
	台车或支架
	1套

	8
	呼末二氧化碳模块
	1个


清单5 高档插件式心电监护仪（呼气末二氧化碳监测+有创血压监测模块）
1. 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个。
2. ▲监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（提供产品界面图或产品说明书证明）。
3. ≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。
4. 可内置高能锂电池，供电时间≥2小时。
5. 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。
6. 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。
7. ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。
8. 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥25种实时心律失常分析（提供产品界面图或产品说明书证明）。
9. ▲支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析（提供产品界面图或产品说明书证明）。
10. 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。
11. 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。
12. 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。
13. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。
14. NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。
15. 提供灌注指数（PI）的监测。
16. 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。
17. 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测。
18. IBP有创压测量范围：-50～360mmHg。
19. 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。 
20. 配有多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。
21. 配有主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换。
22. 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。
23. 支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。
24. 支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟。
25. 支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
26. 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能。
27. 支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾。
28. 支持链接至中心监护系统，实现护士站的集中管理。
29. 产品设计使用年限≥10年，并要求设备铭牌照片佐证。
高端插件式病人监护仪2 单台配置清单（不限于）
	序号
	名称
	数量

	1
	监护仪主机（具备双有创压功能）
	1台

	2
	锂电池
	1块

	3
	无创血压导气管
	1条

	4
	血压袖带
	3套

	5
	心电组件
	1套

	6
	血氧组件
	1套

	7
	台车或支架
	1套

	8
	呼末二氧化碳模块
	1个


3、 商务要求
（一）供货要求
1.交货期：签订合同后30日历天内。
2.交货地点：采购人指定地点。
3.设备生产日期不超过一年。
（二）安装与调试
1.中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关规定。
2.中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
（三）技术培训
1.中标人每台设备提供现场安装调试和培训。
2.应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由中标人支付。
（四）保修期
1.验收合格之日起设备保修期：主机保修不少于5年。
1.1保修期内必须保证95％以上日期（以每年365天计算）能正常工作，如未能达到，应按2倍时间相应延长保修期。
1.2保质保修期内，投标产品必须由原厂负责维修和售后服务（提供原厂售后服务承诺）。每年需对设备进行不少于1次的维护，且每次维护保养需出具维护保养记录。（所需费用均须包含在投标总价内）。
2.保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。
3.保修期自采购人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。
4.保修期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。
5.在保修期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。
6.保修期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
7.保修期内,对采购人的服务通知，中标人在接报后2小时内响应，8小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，采购人有权要求中标人免费提供同档次的设备予采购人临时使用。
（五）验收要求
1.采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3.货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4.中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5.货物验收所发生的检验费用由中标人负担。
6.设备到货并经中标人技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标人负担。
7.采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。
8.中标产品如属国家强制计量产品，需由中标人协助完成首次计量强检。
9.当出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。
（六）付款方式
1.合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，中标人须向采购人提供以下相应资料和合同全额发票，采购人自收到发票及资料后5个工作日内办理支付，支付合同金额的100%；
（1）乙方开具的正式全额发票；
（2）调试验收使用意见。
（3）产品合格证、产品使用说明书（电子版、纸质版）。
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