
广州医科大学附属番禺中心医院一批呼吸科设备采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院现对一批呼吸科设备采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称
	数量
	应用方向

	1
	电子内窥镜及工作站系统
	1套
	呼吸科

	2
	电子支气管内窥镜
	1套
	呼吸科

	3
	超声支气管镜主机
	1套
	呼吸科

	4
	一氧化氮治疗仪
	1套
	呼吸科



2、 技术参数要求
	设备名称
	功能\参数需求（仅供参考）

	电子内窥镜及工作站系统
	1、应用于呼吸内镜检查，可内镜下活检、超声穿刺、肿瘤消融等各类气道操作，为肺部疾病尤其是双肺上叶病灶的诊疗提供关键技术支持。
2、主要功能需求：
要求高分辨率、高清的内窥镜图像，支气管镜要大角度弯曲；
内窥镜弯曲部角度需至少达到上210度、下130度；光学系统视野角120度、直视方向，景深2-100mm；钳子管道直径2.0mm左右，最小可视距离距先端3.0mm，全面满足各类气道诊疗操作的设备适配需求。
3、配置要求：
需配备电子内窥镜系统主机一套，搭配多种常规镜、治疗镜等多条内窥镜协同使用，配监视器、冷光源、台车。

	电子支气管内窥镜
	1、应用于：呼吸科支气管电子内窥镜影像诊断与治疗。
2、主要功能要求：要求高清视像、高分辨率、高NBI（窄带成像）、高亮度、大视野角度、大弯曲角度。
3、配置要求：补充能配套奥林巴斯290系统的电子支气管内窥镜1-2条，带有钳子管道。

	超声支气管镜主机系统
	1、应用于：用于呼吸科支气管内镜下超声影像诊断及治疗，实现中央气道、外周气道周边组织超声探查。
2、主要功能要求：要求高清视像、高分辨率、高NBI（窄带成像）、高亮度、大视野角度、大弯曲角度；所配电子高清支气管镜、超声支气管镜自带操作通道，有录像功能。
3、配置要求：超声支气管镜主机系统1套，包含：电子高清内窥镜主机系统、超声内镜主机模块、超声驱动器、超声支气管镜1条、超声小探头1条、高清支气管内窥镜2~3条。

	一氧化氮治疗仪
	1、应用于：一氧化氮治疗吸入治疗（iNO），针对成人肺动脉高压、急性呼吸窘迫综合征（ARDS）、慢阻肺（COPD）、急性右心衰竭、顽固低氧血症、血栓栓塞性肺疾病、镰状细胞病等治疗，能快速扩张肺血管，降低肺动脉压和肺血管阻力，纠正通气血流比，改善氧合。
2、主要功能要求：
（1）与呼吸设备联合使用，辅助治疗肺动脉高压症；主界面显示无创呼吸机、制氧机、吸氧器、高流量氧疗，呼吸回路连接的示意图。
（2）治疗用NO气体设备能自动生成，按需获取生成、传输、吸入供给，保证NO气体活性及纯度。
（3）监测功能包括：能实时监测NO、NO2、02浓度,同屏显示NO/NO2浓度传感器使用寿命、过滤器使用寿命，避免因更换不及时导致治疗的安全性和连续性。
(4)内置积水杯自动排水系统定时排水，无需人工拆除积水杯倾倒冷凝水。
（5）整机重量：≤8kg，方便院内外转运使用。
3、配置要求：
（1）主机一套。
（2）标配重复性使用混合器和一次性使用分体式混合器，两种送气/采样管路。
（3）内置电池工作时间：≥120分钟，电池寿命：≥3年。



三、报名资料要求： 
（一）调查材料需求
1、设备报价单
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	（商务需求）保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	三年及以上


★联系人、联系电话；
★设备使用年限多少年。
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	是否专机专用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。
3.单台设备详细配置清单
4.设备技术参数及技术特点
5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6.公司资质证明材料
★7.中小企业声明函（货物）
8.同型号设备用户名单（附引进日期）
9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10.设备彩页、产品介绍
[bookmark: _GoBack]★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求（保修期）作出明确响应，列明具体响应数值或内容）
（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）报名材料提交时间：2026年4月27日—2026年5月7日18:00，后续等通知邀请现场会议。
1.纸质材料准备：纸质材料一式四份（一正三副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。
2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：设备名称+供应商。
3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。
（四）医院联系方式
番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：广州医科大学附属番禺中心医院一批呼吸科设备采购采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院
2026年4月27日
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