
广州医科大学附属番禺中心医院消化内科三种医疗设备采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院现对消化内科三种医疗设备采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称
	数量
	应用方向

	1
	消化道动力检测系统
	1台
	消化内科

	2
	中频胃肠动力治疗仪
	1台
	消化内科

	3
	氩气高频电刀
	2台
	消化内镜



2、 技术参数要求
	设备名称
	功能\参数需求（仅供参考）

	消化道动力检测系统
	1、主要应用：用于涵盖食管、胃、肠道全维度的动力检测项目。
2、功能需求：高分辨固态食道测压、高分辨固态食道阻抗测压、高分辨固态肛肠3D测压、24小时pH检测、24小时pH阻抗检测、长时无线pH检测（48-96小时）、便秘及腹泻的生物反馈治疗。
3、配置要求：24小时PH检测和24小时PH阻抗检测系统需要2套，96小时PH检测系统需要2套，高分辨率固态食道测压电极1根、高分辨率固态食道阻抗测压电极1根，高分辨率固态2d肛肠测压电极1根、高分辨率固态3D肛肠测压电极1根。

	中频胃肠动力治疗仪
	1、主要应用于：治疗或缓解以下疾病或症状：功能性消化不良、功能性便秘、胃食管反流、肠易激综合征、胃轻瘫、功能性呕吐、呃逆、化疗术后恶心、呕吐、手术后胃肠功能紊乱、胃肠动力障碍性疾病、胃电图异常患者、肠粘连、结肠炎、胃下垂、厌食症等，同时还可以促进术后消炎、排气、康复等。
2、主要功能需求：具备中频仿生胃肠起搏电刺激输出功能，可模拟人体正常胃肠生物电节律，双向调节胃肠蠕动，改善胃肠动力。设有多组适配病症的预设治疗处方，覆盖消化不良、便秘、反流、术后肠麻痹、肠粘连、止吐消胀等各类胃肠病症模式，一键调用。电刺激波形柔和稳定，具备防刺痛、防灼伤设计，输出阻抗自适应调节，适配不同体型皮肤。支持治疗参数记忆存储，可保存常用处方参数，便于重复使用。
3、配置要求：高端配置，一套主机+6个治疗子机。

	氩气高频电刀
	1、主要应用于：消化内镜下电切电凝手术，氩气高频电刀的氩等离子体凝固技术，具备非接触式止血、精准凝固、深部组织损伤小等独有优势，适合EMR、ESD、消化道早癌根治等高难度。
2、功能需求：设备主机包括内镜型高频电外科主机、氩等离子体发生器组成。机输出功率≦200W，其中电切功率≦200W，电凝功率≦120W。工作频率350KHZ-370KHZ。
设备具有多种智能调节技术，至少包括电压调节、电弧调节、输出调节。整机采用微电脑和传感器技术，具有自动切割控制功能，可根据组织需要及时输出功率。切割效果不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。可分别通过效果、切割宽度、切割间隔时间进行调节，效果调节参数≥4档，切割宽度参数≧4档，切割时间间隔参数≧10档。
3、配置要求：电外科主机1台，氩气控制器 1台，脚踏1个，台车 1台，氩气瓶 2个.



三、报名资料要求： 
（一）调查材料需求
1、设备报价单
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	三年及以上


★联系人、联系电话、电子邮箱；
★设备使用年限多少年。
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	是否专机专用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。
3.单台设备详细配置清单
4.设备技术参数及技术特点
5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6.公司资质证明材料
★7.中小企业声明函（货物）
8.同型号设备用户名单（附引进日期）
9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10.设备彩页、产品介绍
★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）
（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）报名材料提交时间：2026年6月22日—2026年6月29日18:00，后续等通知邀请现场会议。
1.纸质材料准备：纸质材料一式四份（一正三副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。
2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：设备名称+供应商。
3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。
（四）医院联系方式
番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科
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