广州市番禺区第七人民医院内镜清洗工作站采购项目市场调查公告

广州市番禺区第七人民医院拟采购内镜清洗工作站1台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜清洗工作站 | 1台 | 胃肠镜室 |

二、技术参数要求

| 设备名称 | 参数需求 | 单台配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 内镜清洗工作站 | 一、主要用途与功能 主要用于软式内镜（如胃镜、肠镜、支气管镜等）及硬式内镜的清洗、漂洗、消毒（灭菌）、终末漂洗及干燥等全流程处理。设备应具备自动化、标准化的工作流程，满足医院内镜中心高周转率、高感染控制标准的使用需求。 二、技术参数（供参考） 1. 清洗流程与槽体设计：支持包括（但不限于）预清洗、酶洗、漂洗、消毒（灭菌）、终末漂洗和干燥的全流程。 2. 支持包括（但不限于）触摸屏控制、清洗消毒程序设定、时间/温度/液位等参数实时显示与报警功能。应具备自动化注液、注气及排液功能。 3. 消毒/灭菌功能：支持包括（但不限于）使用符合国家规范的消毒液（如邻苯二甲醛、过氧乙酸等）进行自动化消毒。。 4. 干燥系统：配备洁净压缩空气或热风干燥系统，支持包括（但不限于）对内镜管道内壁进行加压吹干，管道末端应配备高效过滤器，确保干燥介质洁净，避免二次污染。 5. 自身消毒与清洁维护：设备应具备对自身管路系统进行定期消毒清洁的功能。 6. 安全防护与报警：具备完善的安全保障体系，支持包括（但不限于）液体泄漏监测、紧急停止开关、消毒液泄漏报警等功能，确保操作人员和环境安全。 | 1.主机； 2.干燥系统； 3.附件； （供参考） |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求：

1.设备报价单：

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：

番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18926220826

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2026年7月30日—2026年8月5日18:00，后续等通知邀请现场会议。

材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广州市番禺区第七人民医院采购内镜清洗工作站的市场调查公告

广州市番禺区第七人民医院

2026年7月29日