广州医科大学附属番禺中心医院4台无创呼吸机设备采购市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院现对4台无创呼吸机采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创呼吸机 | 4台 | 呼吸内科 |

- 技术参数要求

| 设备名称 | 功能\参数需求（仅供参考） |
| --- | --- |
| 无创呼吸机 | 1、主要应用：适用于成人呼吸系统疾病患者无创通气治疗，主要用于慢性阻塞性肺疾病急性加重、重症肺炎、各类急慢性呼吸功能障碍疾病的辅助通气支持治疗、纠正低氧血症、高碳酸血症，改善患者通气功能。 2、功能需求：配备CPAP、S、S/T、T等主流无创通气模式，支持高流量氧疗功能，可根据患者病情灵活切换模式，适配轻重度呼吸功能障碍患者治疗需求；具备精准调节吸气压力、呼气压力、呼吸频率、吸气时间等，具备高效自动漏气补偿功能，可适配各类面罩使用场景，可实时监测气道压力、呼吸频率、潮气量、漏气率等核心诊疗参数，支持波形显示、有安全报警功能和舒适化功能，具备故障、断电应急保护机制，运行安全稳定。 3、单台配置要求：配备≥5英寸高清触控显示屏，具有可精准调节温湿度的湿化配置，配备原装医用呼吸管路、成人无创面罩、过滤耗材、氧气管路等，配备专用静音移动台车。 |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求

1.设备报价单

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三年及以上 |

★联系人、联系电话、电子邮箱；

★设备使用年限多少年。

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 是否专机专用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。

3.单台设备详细配置清单

4.设备技术参数及技术特点

5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6.公司资质证明材料

★7.中小企业声明函（货物）

8.同型号设备用户名单（附引进日期）

9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10.设备彩页、产品介绍

★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）报名材料提交时间：2026年8月14日—2026年8月21日18:00，后续等通知邀请现场会议。

1.纸质材料准备：纸质材料一式四份（一正三副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。

2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：设备名称+供应商。

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

（四）医院联系方式

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：广州医科大学附属番禺中心医院4台无创呼吸机设备采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2026年8月14日