[bookmark: OLE_LINK2]广医附属番禺中心医院红外耳温计等3种设备采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团拟采购红外耳温计等设备，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料（可选择参与部分项目，也可参与全部项目）。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
1、 设备需求清单：

	序号
	设备名称（项目名称）
	数量

	1
	红外耳温计
	11台

	2
	全自动超声波身高体重体检秤
	1台

	3
	[bookmark: OLE_LINK1]空气净化消毒器（壁挂式空气消毒机）
	1台



2、 技术参数要求
	设备名称
	功能\参数需求（仅供参考）

	红外耳温计
	一、主要功能与用途
通过测量耳腔的热辐射来显示被测对象的温度，由红外耳温计主机、探头套、安装支架组成。
二、主要技术参数
1. 注册资质：第二类医疗器械注册证在有效期内，适用于医疗机构使用。
2. 测量时长：极速测温，单次测量仅需2～3秒，适配大批量快速体检筛查。
3. 显示温度范围：20.0℃～42.2℃（68℉～108℉）
4. 测量精度：35.0℃～42.0℃临床核心区间误差≤±0.2℃；超出该区间误差≤±0.3℃，完全符合医用测温精度标准。
5. 显示分辨率：0.1℃/0.1℉，数值显示精细，读数直观精准


	全自动超声波身高体重体检秤
	一、主要功能与用途
可自动测量身高体重、测算BMI，配备语音播报、结果打印及数据传输功能，广泛用于医院开展各类人群健康体检筛查工作。
二、主要技术参数
1. 一体式立柱结构，站立即可自动启动测量，无需手动操作。
2. 语音播报 + 屏幕文字同步提示测量结果。
3. 内置高速热敏打印机，一键/自动打印体检小票。
4. 支持单位切换。

	空气净化消毒器（壁挂式空气消毒机）
	一、主要功能与用途
用于室内空气消毒、除尘净化，适用于医院病房、诊室、基层医疗机构、办公场所等环境空气消杀净化。
二、主要技术参数
1. 合规资质：第二类消毒产品，具备卫生许可证。符合医用空气消毒净化相关标准，可用于医疗机构室内空气消杀净化。
2. 设备型式：壁挂式一体化结构，不占用地面空间，安装便捷、适配性强。
3. 适配适用面积：35～40㎡，满足常规诊室、病房消杀净化需求



三、报名资料要求：  
（一）调查材料需求： 
1.设备报价单：
	设备名称
	厂家/品牌
	型号
	单价（万元）
	数量
	金额（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期
	报价公司

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



★联系人、联系电话；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）
（二）医院联系方式：
番禺中心医院设备科  徐老师  020-34858223
（3） 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：
根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（4） 报名材料提交时间及资料要求：
1. 2026年8月14日—2026年8月20日17:00
2. 报名材料
(1) 纸质材料（加盖公司公章）扫描件 1 份；
(2) 设备及配套试剂报价单、设备功能、技术参数及配置清单电子版（Word 格式）。
3. 请将以上文件打包为压缩包发送至邮箱：pyzxyysbk@163.com
4. 压缩包命名规则：项目名称 -品牌 -供应商
5. 纸质材料（正本）同步邮寄一份到医院地点（广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 徐老师收，020-34858223）
6. 后续市场调研会议时间或者议价时间将通过电子邮件或电话另行通知。
 
附件：广医附属番禺中心医院红外耳温计等3种设备采购项目市场调查公告


广州医科大学附属番禺中心医院
2026年8月14日
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