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一、基本情况
1、设备信息： 
   CT机型：GE DISCOVERY GSI2000      
   球管型号：D3703T
2、故障详情：机器报错(50-0219) Error: filament circuit error detected.
3、维修内容：对上述CT球管进行维修。
4、交付周期：10个工作日内完成维修并交付。
二、维修服务要求
1、服务内容：维修 GE CT(型号：DISCOVERY GSI 2000 CHN）球管（球管型号为D3703T）。
2、服务范围包括球管维修及因为球管引起的相关问题处理。
3、服务期限为1年，若在保修期内再次故障，供应商需无条件进行再次维修甚至更换，数量不受限制；再次故障24小时内不能修复的，需在故障后24小时内提供备用件并恢复设备的正常使用。所提供的备用球管能与正在使用的CT（型号为DISCOVERY GSI 2000 CHN）匹配兼容，能保证机器的正常使用。
4、供应商负责球管维修、安装、调试、校准的工程师需具有CT原厂培训的资质证书。
5、供应商必须依照设备原厂的文件要求和技术参数，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 
三、质量保证 
1、保证机器球管正常使用1年；期间球管损坏，供应商提供维修、更换数量不受限制。
2、保证设备的各项图像质量参数达到设备原厂的技术要求，满足临床使用的需要。
3、供应商需保证服务期限内CT 设备能达到经卫生行政部门资质论证的检测机构的检测合格要求；若检测不合格，供应商无条件进行维修、调试、校准等，直至检测合格。
4、供应商应在收到采购人故障通知后2小时内电话响应，4小时内到达维修现场处理，24小时内不能修复的，需在故障后24小时内提供备用件并恢复设备的正常使用。
 四、验收要求
合同设备保质保用期为机器球管正常使用1年，采购人有关部门组成验收小组，按照合同规定的每一项技术、服务、安全标准、设备的图像质量对供应商履约情况进行验收。
五、价款和付款方式
1、报价总金额包含维修费、保养费、配件费设备拆装费、检测仪器费、工具费用、所有维修配件费、人员工资（包括应交的五险一金等费用）、工时费、差旅费、加班费、突发性作业费、劳保费、福利费、保险费、风险金和税费、利润、不可预见费、进行培训和指导的费用等在项目实施过程中的全部费用。
2、付款方式：分期支付，具体面议。

