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1、 项目需求简述
（一）项目背景：心血管二区申请1台功率车（康复训练车）。功率车主要用于心脏病术后患者开展心脏康复锻炼，在患者训练过程中可实时监测血压、心率、血氧饱和度，同步对比锻炼前后各项数据。
（二）预算情况：9.8万元
（三）供应商资质要求：投标人具有独立法人资格，产品具有医疗器械产品注册证，具有有效的且与所投项目相适应的医疗器械生产许可或经营许可。
（四）标有▲和★的参数需提供佐证材料（如产品说明书\技术白皮书\彩页\功能截图）。
（五）技术参数：
1.  ▲医疗器械注册证适用范围表述为用于心脏康复训练，可采集、显示心电、血压、血氧参数。
2. 设备配备手动急停开关，触发开关后可即刻停止设备所有电机产生的机械运动，保障训练安全。
3.  锻炼阻力类型：微处理器控制的电磁涡流阻力系统。
4.  负荷范围5-999W，步长1W。
5.  转速范围覆盖30-130转/分钟，负荷调节范围覆盖1Nm~40Nm。
6.  ▲具备无线心电图测量功能，心电模块内置充电电池，充满电可续航≥30小时。
7. 训练结束后系统自动汇总训练总时长、运动里程、功率、能量消耗等数据，支持整机训练数据导出留存。
8. ▲搭载无线连接功能，可匹配心率传感器，训练过程中屏幕实时显示心率数值。
9. ▲配有工作站，工作站同步显示血压、心率、心电图、血氧饱和度数据。
10. 血氧饱和度检测范围覆盖70%~100%，测量准确度±3%，分辨率1%；内置血压检测模块，压力传感器准确度±3mmHg，单机支持用户自定义运动方案，可在训练过程中自动完成血压测量。
11.  程序包含≥10种用户可编辑运动负荷测试方案。
12.  程序包含10种以上用户可编辑训练方式(心率控制训练模式、恒定负荷训练模式、间歇训模式等)；用户手动控制负荷模式。
13.  ▲搭配运动心脏康复训练仪工作站软件，同步显示血压、心率、心电图、血氧饱和度数据，处方模式支持接收并执行运动处方，支持自定义处方可实时显示运动处方的执行进度。存储所有训练数据、支持多种显示模式，支持多种打印输出格式。
14.   配置与训练车固定的座椅，避免病人在进行该康复锻炼时跌倒在地。
15.   设备使用年限不低于10年（提供佐证材料，如设备铭牌）。
 （六）单台最低配置要求
	序号
	配置
	数量
	备注

	1
	功率车（含显示器）
	1台
	

	2
	血压、心率、心电图、血氧模块及工作站
	1套
	

	3
	产品说明书（含电子版）
	1件
	



2、 商务要求
（一）供货要求
1. 交货期：签订合同后30日历天内。
2. 交货地点：采购人指定地点。
3.设备生产日期不超过一年。
（二）安装与调试
1. 中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关规定。
2. 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
（三）技术培训
1. 中标人每台设备提供现场安装调试和培训。
2. 应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由中标人支付。
（四）保修期
1.  验收合格之日起设备保修期：不少于3年。
1.1保修期内必须保证95％以上日期（以每年365天计算）能正常工作，如未能达到，应按2倍时间相应延长保修期。
1.2保质保修期内，投标产品必须由原厂负责维修和售后服务（提供原厂售后服务承诺）。每年需对设备进行不少于2次的维护，且每次维护保养需出具维护保养记录。（所需费用均须包含在投标总价内）。
2. 保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。
3. 保修期自采购人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。
4. 保修期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。
5. 在保修期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。
6. 保修期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
7. 保修期内,对采购人的服务通知，中标人在接报后2小时内响应，8小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，采购人有权要求中标人免费提供同档次的设备予采购人临时使用。
（五）验收要求
1. 采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3. 货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4. 中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 货物验收所发生的检验费用由中标人负担。
6. 设备到货并经中标人技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标人负担。
7. 采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。
8. 中标产品如属国家强制计量产品，需由中标人协助完成首次计量强检。
9. 当出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。
（六）付款方式
1.合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，中标人须向采购人提供以下相应资料和合同全额发票，采购人自收到发票及资料后5个工作日内办理支付，支付合同金额的100%:
（1）乙方开具的正式全额发票；
（2）验收合格报告。
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